上下肢运动康复训练系统

技术参数：

1、≥10寸的平板电脑触摸操作。

2、系统支持虚拟打印，可将训练报告导出成不同的格式并保存于电脑中。

3、外形参考尺寸（长×宽×高）：≥760mm×720mm×1130mm±10mm。

☆4、具有轮椅固定装置，设备前部具有移动轮。

5、小腿支架高度行程调节：≥0-110mm；

6、上肢行程调节：≥0-175mm；

7、训练时间调节范围：≥1～60 min，步进为1min。

8、被动训练转速调节范围：≥1～60 r/min，步进为1r/min。

9、电机动力级别至少分为低、中、高三档。

10、训练阻力调节：≥0～20级，步进为1。

11、痉挛等级：≥1-6级可调，步进为1，痉挛保护可选择开启或关闭。

12、训练方向可调，换向方式包括手动换向、自动换向。

☆13、自动换向时间：≥0-30min可调。

14、转速预置值：≤10r/min。

15、转速变化率：≤0.5r/s²。

16、超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动。

17、痉挛响应时间：≤5s。

18、工作噪声：≤60dB（A）。

☆19、训练模式：≥7种训练模式，至少包含：主动训练模式、被动训练模式、助力模式、等速训练模式、单被动训练、双被动训练、自由训练。

☆20、自由训练模式：上、下肢可同时训练，互不影响，上、下肢均可独立选择主动或被动训练。

☆21、协同训练模式：至少具有上下肢0度或180度两种相位差，一肢带动三肢的方式进行四肢的联合训练。

☆22、安全保护：≥6重安全保护功能，至少包含痉挛保护，过速保护，手动急停，被动转速过大、安全密码保护、限速保护。

☆23、游戏训练：≥6种训练游戏可选，游戏训练难度：≥3档可调，游戏界面实时显示游戏的得分情况，并伴有游戏音效。

24、具有双侧肢体的对称性检测功能

☆25、筛选和对比分析：可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析。

- 26、训练报告：训练报告中至少包括基础信息（姓名、编号、性别、年龄、身高、体重、病因）、训练参数（游戏名称、训练模式、痉挛等级、训练部位、游戏难度）、训练情况（游戏得分、平均功率、平均速度、能量消耗、痉挛次数、训练里程、训练时长、对称性比值）、趋势变化图（功率变化趋势图、阻力/速度变化趋势图）

27、可修改训练报告的抬头，包括医院和科室信息，利于临床的收费。

☆28、患者信息储存保护：可通过输入患者姓名及编号进行快速查找，删除患者时需输入安全密码进行确认。