项目需求

- 项目概况：为改善就医环境，提升医疗服务质量，促进我院体检中心发展，开展中老年、孕妇、儿童等特殊人群的骨密度筛查尤为重要。我院决定采购骨密度仪一套。

二、定量超声骨密度测量系统参数

1.1、设备用途:用于对受试者桡骨/胫骨骨密度或骨强度进行检验;可实现婴幼儿、儿童、青少年、成人、孕妇、老人的骨密度、骨骼健康状况检查;儿童骨骼发育电子档案研究儿童骨骼发展趋势的研究。

1.2、总体要求:超声骨强度仪是主要利用骨质对声速(S0S)和超声衰减度(BUA)的变化来无创、无损、无辅射检测人体骨密度骨强度等生理学参数，对儿童生理发育有很大的参考价值和指导价值。

1.3、详细的技术参数:

1、全千式，检查流程全自动简约一体化;

*2、多部位测量(桡骨+胫骨)(指骨可选);(提供软件截图或彩色报告单证明)

*3、测量主机内部为双插孔电路设计、可升级配置指骨探头:(提供证明)

4、探头中心频率:1.25MHZ，工作频率:0.8MHZ:

5、探头自动导航，晶体状态显示:测量时探头具有四晶体 T0、RO、T1、R1信号接发收状态显示信号强度;(提供证明文件)

6、声速 S0S 测量范围:2200-4800m/s，S0S 测量重复度(≤0.1%)(提供证明):

7、配置专业婴儿/儿童软件和成人软件包;儿童软件可播放动画视频，吸引儿童注意力，有助于儿童测量:

8、世界多人种正常参考值数据库;

9、单元测量:<25 秒;

10、计算参数:T值，Z值，骨质量指数(BQI)，骨骼的生理年龄(PAB)，预期发生骨质疏松的年龄(EOA)，相对骨折风险(RRF)等;

11、SQV 体模校准检验及温度校准软件;

*12、设备的超声探头检测系统软件、骨密度测量系统软件、骨密度主机板 USB 调试系统、骨密度仪电脑编程接口及测试系统需通过中国国家版权局的认证，具备实用新型专利证书;(提供国家版权局计算机软件著作权证书和专利证书)

*13、标准版台车一体机，嵌入式测量组件(非外置采集盒组合台车)，需具备嵌入式软件认证(提供证明)

- 需具备硬件接口和软件接口，可提供内网连接协议，完整的网络体系兼容功能:

- *15、需可配置同品牌跟骨测量和尺骨测量;(提供证明)

*16、产品厂家需满足参与【YY/T0774-2019中华人民共和国医药行业标准一超声骨密度仪】(提供证明文件)

注：1、以上参数标“★”项为必须满足项，投标时标“★” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

三、相关要求

1.货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

2.供应商提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，供应商可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于采购文件的相关要求。

3.供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由供应商提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 （厂家出具的合格证书供货时提供）

4、技术支持

4.1成交人应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

4.2成交人负责供货、安装、调试。

4.3成交人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

5、质保及售后服务：

5.1、质保期自验收合格之日起不低于三年，质保期内所有部件免费质保、免费维修。

5.2、成交人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

5.3、售后服务响应时间：如货物出现故障，成交人必须在接报修电话2小时内响应，电话响应无法解决，成交人必须在接报修电话12小时内到达现场，24小时内解决问题，若供应商在24小时内无法解决问题的，需免费提供备品备件满足设备正常运行。

  - 6、交货期：合同签订后30日内

  - 交货地点：供应至采购人指定地点 。

  - 7、验收：按照国家规定标准验收。在交货时，成交人应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

8、付款方式：验收合格后，凭有效的发票30日内付款至合同价的100%.