采购需求

本次全自动血型分析仪采购项目，主要是采购全自动血型分析仪一套。

一、技术参数及要求：

| 1. | 用途： | 全自动完成ABO、Rh（D）血型及不规则抗体筛选、交叉配血等实验。从样品扫描、加样、稀释、加试剂、孵育、离心、判读结果，全部自动完成，无需人工干预。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 适用卡型： | 8孔微柱凝胶卡 |  |  |
| 3. | 处理速度： | 自标本扫码到结果报告，每小时可完成血型鉴定≥42卡/小时。 |  |  |
| 4. | 工作模式： | 循环进样、持续进卡；多项目并行工作，可自定义每个标本的检测项目，可对同一批样本同时提交ABO血型定型、Rh（D）血型定型、不规则抗体、交叉配血等检测项目。 |  |  |
| 5. | 机械臂： | ≥2个独立的机械臂，实验中两个机械臂同步运行，并列加样和移卡。 |  |  |
| 6． | 加样系统： |  |  |  |
| ★6.1 | 加样通道： |  | ≥2个加样通道，气体置换加样原理或液体置换加样原理。采用固定式的永久性加样钢针，保证气密性及便于吸取红细胞样本。 |  |
| 6.2 | 液体探测： |  | 所有加样通道均具有液面探测和凝块检测及报警功能。 |  |
| 6.3 | 加样精度： |  | 加样量; 精确度（CV）; 准确度. 10ul; ≤3%; ±5%. 50ul; ≤2%; ±2%. 100ul; ≤1%; ±2%. |
| 7. | 机械抓手： |  | ≥1个独立的抓手机械臂。 |  |
| 8. | 标本位： |  | ≥96个，原始标本试管上机。 |  |
| 9. | 标本稀释： |  | 使用96孔深孔板稀释标本。 |  |
| 10. | 新卡位： |  | 可一次性放置待检新卡≥48张。 |  |
| ★11. | 试剂位： |  |  | ≥10个血型试剂位，采用回转式自动混匀。 |
| ▲12. | 孵育器： |  | ≥12卡位孵育器，37℃恒温；孵育区域工作时全部密封。孵育器与离心机须为2个独立的模块，不可共用在同一模块上。 |  |
| ★13． | 离心机： |  | 离心机卡位≥24卡位，转速：0～2000r/min。 |  |
| 14． | 判读系统： |  | 高分辨率彩色CCD成像判读或者CMOS成像判读，图片真实、直观，原始图像可永久保存。 |  |
| 15. | 条码扫描系统 |  |  |  |
| 15.1 | 标本条码扫描： |  | 标本条码扫描仪≥1个，在装载标本时自动扫描标本条码，不可使用手持式条码扫描枪。 |  |
| ▲15.2 | 凝胶卡条码扫描仪： |  | 凝胶卡条码扫描仪≥1个，通过扫描凝胶卡上条码自动识别血型卡类型，避免凝胶卡错用。凝胶卡条码扫描仪同标本条码扫描仪为两个独立的模块，不可共用。 |  |
| 16． | 液量检测： |  | 实时监测系统液的液量，并显示在软件界面。系统液量不足时自动报警。 |  |
| ▲17. | 安全和报警： |  | 具备可全密闭的外观结构；具备声音、警示灯的双重报警系统功能。 |  |
| ▲18． | 注册证： |  | 提供国家食品药品监督管理总局颁发的III类医疗器械注册证。 |  |
| ★19. | 使用期限： |  | 设备使用期限≥10年，需提供投标产品的铭牌为证。 |  |
| 20. | 其他 |  |  |  |
| 20.1 | 软件： |  | 全中文软件操作界面，windows 7操作系统，MYSQL数据库，可以与医院管理系统连接，实现双向通讯。 |  |
| 20.2 | 工作环境： |  | 温度10℃-32℃；湿度30%-80%。 |  |

备注：1、以上参数标注“▲”的为重要技术指标，标注“★”的为必要技术指标，不允许负偏离，如有一项不满足，作无效标处理。须提供证明材料予以佐证。

2、中标人所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任（承诺函格式自理）。

- 二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

三、其他要求

1、供应商应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求的正品。供应商应保证其货物在正确安装、使用和保养条的件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。在货物最终验收后的质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

2、在质保期内，供应商在收到买方关于产品质量问题的通知后七天内，应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

3、如果供应商在收到通知七天后没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

4、供应商的报价应包含所投货物、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、措施费、安全、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

5、采购人和相关部门按照国家规定的标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交人予以配合。如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

6、中标人所有货物及配套设备须提供至少3年的免费质保服务（自采购人验收合格之日起计算）。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期内，若设备或部件发生故障或存在缺陷，中标人须提供原设备制造商售后维修和更换服务，费用包含在此次总投标价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。免费质保期内软件免费升级。

7、其他未尽事宜，双方在合同中商定。