胆道液电碎石仪

技术参数表

| 序号 | 项 目 | 技 术 参 数 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 产品适用范围 | 配合胆道镜及十二指肠镜用于肝内胆管结石、胆总管巨大结石及术后残余结石的取石。（以产品注册证为准） |
| ★2 | 输出能量 | 输出能量范围0.1~0.4焦耳，最大碎石能量输出值≤0.4焦耳,分7档电子调节。说明：此项为反应安全性的关键参数，数值越小，安全性越高。以国家药监局注册检测报告为准，需提供检测报告对应条款相关页复印件。 |
| ★3 | 放电时间 | 放电时间＜2μs (微秒) 说明：此项指标为反应能量密度的关键参数，数值越小，碎石效率越高。以国家药监局注册检测报告为准，需提供检测报告对应条款相关页复印件。 |
| ★4 | 放电频率 | 最高放电脉冲重复频率＞30Hz说明: 此项指标为反应碎石效率的关键参数，数值越大，碎石效率越高 。以国家药监局注册检测报告为准，需提供检测报告对应条款相关页复印件。 |
| ★5 | 电极线结构 | 双极并行结构,耐压等级不低于4kV。说明：该部分进入人体高压放电，足够的绝缘性能才能保证碎石安全，以国家药监局注册检测报告为准，需提供检测报告对应条款的相关页复印件。 |
| 6 | 电极规格 | 胆道镜电极直径≤1.5mm 说明：以国家药监局注册检测报告为准。 |
| 7 | 电极线材质 | 电极线材质符合GB/T 16886.1生物学评价的标准要求，经过第三方检测（需提供第三方检测报告）。 |
| 8 | 放电模式 | 四种脉冲放电模式：单次脉冲、复式脉冲一、复式脉冲二、OOD脉冲，根据结石情况自由选择，独有的OOD脉冲放电，碎石效率最高。 |
| 9 | 显示屏及内容 | 内置于主机，LCD 7寸彩色液晶显示；输出能量；电极寿命；碎石模式；治疗计数；故障显示等信息。 |
| 10 | 电极寿命自动检测 | 电极寿命主机自动检测，显示当前电极剩余寿命，具有提示告警功能。 |

注释：★项为技术参数中关键性参数，是本产品技术优势的体现，在招投标参数中应列为重点项。