手术动力系统参数

一、适用范围：适用于外科或骨科开放手术、椎间孔镜、显微镜下微创手术等，UBE手术等对骨骼的钻孔、铣削、锯切和磨削处理。可用于微创脊柱外科手术中的脊柱骨组织和开放脊柱手术中骨组织的磨削处理。

二、主机微电脑控制系统，能智能识别接入手柄、脚踏并自动设定最佳参数；具备连接故障诊断功能，液晶屏显示；脚踏具备无级调速功能、IPX8防水等级；

三、手柄电机要求转速60000 r/min，且手柄电机以及线缆符合高温灭菌消毒规范，可使用高温快消；

四、高速磨钻手柄需具备内注水冷冷却功能，手柄电机转速≥60000r/min（提供证明材料）；

五、磨钻头与刀杆为一个整体的设计结构，最高工作转速≥60000r/min（提供证明材料）；

*六、需具备折弯保护鞘金刚砂磨钻头功能，用以UBE手术中对侧减压，磨钻头前端具备折弯结构，最高工作转速60000r/min；

七、需具备单开门手术中开门轴锥形金刚砂磨钻头功能，工作转速10000-120000r/min;

*八、需具备安全磨削的往复式磨钻功能，可配备柱形、半柱形切削刃磨钻头，往复式磨削，最高工作转速60000r/min（提供证明材料）；

*九、具备往复骨刀功能，片状刀头、环形状骨刀功能，往复运动截骨并保留骨质，刀头齿部长度≥5mm；

十、具备备往复摆刀功能，齿部有效长度≥5mm；

十一、具备电动终板刨功能。

十二、具备椎间孔镜及后路内镜，UBE等不同长度的不同刀头转接磨头。