枞阳县人民医院上下肢运动康复训练系统

采购项目（三次）采购需求

一、采购内容

枞阳县人民医院需要采购上下肢运动康复训练系统一套

上下肢运动康复训练系统参数如下：

- 1、≥10寸的平板电脑触摸操作。

- 2、系统支持虚拟打印，可将训练报告导出成不同的格式并保存于电脑中。

- 3、外形参考尺寸（长×宽×高）：≥760mm×720mm×1130mm±10mm。

- ☆4、具有轮椅固定装置，设备前部具有移动轮。

- 5、小腿支架高度行程调节：≥0-110mm；

- 6、上肢行程调节：≥0-175mm；

- 7、训练时间调节范围：≥1～60 min，步进为1min。

- 8、被动训练转速调节范围：≥1～60 r/min，步进为1r/min。

- 9、电机动力级别至少分为低、中、高三档。

- 10、训练阻力调节：≥0～20级，步进为1。

- 11、痉挛等级：≥1-6级可调，步进为1，痉挛保护可选择开启或关闭。

- 12、训练方向可调，换向方式包括手动换向、自动换向。

- ☆13、自动换向时间：≥0-30min可调。

- 14、转速预置值：≤10r/min。

- 15、转速变化率：≤0.5r/s²。

- 16、超速保护：当主动训练速度超过100r/min时，设备停止运动。

- 17、痉挛响应时间：≤5s。

- 18、工作噪声：≤60dB（A）。

- ☆19、训练模式：≥7种训练模式，至少包含：主动训练模式、被动训练模式、助力模式、等速训练模式、单被动训练、双被动训练、自由训练。

- ☆20、自由训练模式：上、下肢可同时训练，互不影响，上、下肢均可独立选择主动或被动训练。

- ☆21、协同训练模式：至少具有上下肢0度或180度两种相位差，一肢带动三肢的方式进行四肢的联合训练。

- ☆22、安全保护：≥6重安全保护功能，至少包含痉挛保护，过速保护，手动急停，被动转速过大、安全密码保护、限速保护。

- ☆23、游戏训练：≥6种训练游戏可选，游戏训练难度：≥3档可调，游戏界面实时显示游戏的得分情况，并伴有游戏音效。

- 24、具有双侧肢体的对称性检测功能。

- ☆25、筛选和对比分析：可对患者的多次训练报告进行筛选和对比分析。

- 26、训练报告：训练报告中至少包括基础信息（姓名、编号、性别、年龄、身高、体重、病因）、训练参数（游戏名称、训练模式、痉挛等级、训练部位、游戏难度）、训练情况（游戏得分、平均功率、平均速度、能量消耗、痉挛次数、训练里程、训练时长、对称性比值）、趋势变化图（功率变化趋势图、阻力/速度变化趋势图）。

- 27、可修改训练报告的抬头，包括医院和科室信息，利于临床的收费。

- ☆28、患者信息储存保护：可通过输入患者姓名及编号进行快速查找，删除患者时需输入安全密码进行确认。

- 注：1、以上参数标“☆”项为必须满足项，如出现负偏离按照废标处理。投标时标“☆” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

- 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

- 三、质保期及售后服务

- 1、依据商品的保修条款及售后服务条款，须提供原厂质保，质保3年。询价文件另有约定的从其约定。质保期从验收合格后算起。

2、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供应商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用。

3、供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

4、保修期满后中标方向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。