枞阳县人民医院外科综合大楼智能化增补设备采购项目                采购需求

一、采购需求

由于外科综合大楼建设需要，结合工程建设实际情况，现将智能化设备部分（急诊病区补充设计新增护理呼叫设备与护理呼叫系统构架调整新增的交换机）进行采购。

（一）采购内容

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护理呼叫系统改为数字架构的变量（交换机设备） | 项 | 1 |
| 2 | 增加二层外科病房护理呼叫设备的变量（硬件设备） | 项 | 1 |

- 设备参数清单表如下：

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 24口交换机 | 1、设备支持24个千兆电口，4个独立的万兆SFP+端口； 2、交换容量≥3.3Tbps，包转发速率≥120Mpps； 3、支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2、 RIPng； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； ☆5、设备支持并实配智能管理中心，支持被设备内置图形化软件统一运维及管理，支持10KV防雷，提供官网截图和链接证明； 6、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; 7、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 8、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； ☆产品制造厂商须提供TL9000、CMMI5认证证书 ☆产品制造厂商具有ITSS信息技术服务运行维护叁级标准证书 ☆产品制造厂商须通过《CTEAS售后服务体系完善程度认证》七星级认证证书 | 台 | 1 |
|  | 模块（模块箱） | 1、名称：万兆光模块 2、规格：SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) ，与交换机同一品牌 | 个 | 64 |
|  | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，SFP+万兆光接口≥4个，支持POE和POE+,同时可POE供电端口≥24个，POE最大输出功率≥370W； 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、支持 IPv4 静态路由、 RIPv1/v2、 RIPng； 4、支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，冗余链路利用率； 5、为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05; ☆6、具有流量控制和安全审计功能，提供第三方机构测试报告（至少包含报告首页及关键页）； ☆7、支持CPU保护功能并支持链路聚合及聚合零丢包功能，提供第三方机构测试报告（至少包含报告首页及关键页）； 8、支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9、设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； ☆产品制造厂商须提供TL9000、CMMI5认证证书 ☆产品制造厂商具有ITSS信息技术服务运行维护叁级标准证书。 ☆产品制造厂商须通过《CTEAS售后服务体系完善程度认证》七星级认证证书。 | 台 | 39 |
|  | 护士站信息交互大屏 （核心产品） | 1、名称：护士站信息交互大屏。 2、技术参数：1.局域网传输，采用不小于55英寸液晶显示屏，可作为护士站信息交互大屏使用，安装在护士站。 2.数据同步：支持同步HIS系统数据，实时更新病员一览信息。 3.信息显示：支持同步显示病区患者、病区床位、值班医生、值班护士等信息。 4.呼叫同步：支持呼叫报警信息的实时同步显示，并可弹框放大显示内容。 5.供电方式：220V。 | 台 | 1 |
|  | 病房门口机 | 1、名称：病房门口机 2、技术参数：1.显示屏：尺寸≥10英寸;分辨率≥1280*800； 2.外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、音频输出、开关量输出、RS485、USB； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.CPU：四核1.4GHz及以上、内存≥1GB、存储≥8GB、音频格式：MP3/WMA、图片格式：JPEG/BMP/PNG； 5.额定功率：≤12W； 6.支持标准POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 7.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 9.支持同步显示分机呼叫、换药提醒、按钮报警、增援等提示信息，便于医护人员在走廊可通过就近的门口分机查看到具体的提示信息； 10.支持获取HIS数据信息，可显示医院名称、医院LOGO、科室名称、日期、时间、自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及主治医师和值班护士的姓名、照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 11.支持医用酒精消毒； | 台 | 11 |
|  | 按钮 | 1、名称：防水按钮 2、技术参数：1.国标86盒防水设计，壁挂式安装洗手间内。 2.报警方式：支持拉绳和按键报警。 3.防水性能：达到IPX8防水等级，支持淋浴下直接使用。 4.报警提示：报警后环形指示灯亮。 | 个 | 11 |
|  | 床位分机 | 1、名称：床位分机 2、技术参数：1.显示屏：尺寸≥5英寸，分辨率≥800x480； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.采用双物理按键手持，具备呼叫和换药提醒功能。 5.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 6.支持标准POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8.对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲； 9.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除； 10.支持获取HIS数据信息，显示入院须知、科室简介、医护信息、医嘱信息、患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 11.支持患者在本机上可查询住院费用信息，总费用，每日费用，用药情况的查询。 12.为减少静电干扰，依据国标静电干扰测试，静电干扰要求空气放电：不低于8KV,空气放电不低于15KV; 13.为保证通话清晰，要求主机和分机通话中，回音抑制达到国标要求 14.具有自主知识产权，具有IP网络医院病房分机嵌入式软件软件著作权证； | 台 | 25 |
|  | 护士站主机 | 1、名称：护士站主机 2、技术参数：1.显示屏：屏幕尺寸≥7英寸；分辨率≥800x480；电容式多点触控； 2.摄像头角度可调，可视角度≥120度，像素≥100W； 3.Android系统。CPU不低于四核 1.4GHz；内存≥1GB；Flash≥8GB； 4.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 6.一键报警：医护人员通过物理按键一键报警至医院安全监控中心或警务室主机，并实现双向可视全双工对讲； 7.对讲方式：采用回音消除技术，支持免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 8.通话闭环：通话记录可保存至主机端，可在主机端通过时间段或关键字筛选，通话音视频记录可在主机端播放； 9.以列表的可视方式展示所有的设备，并支持选中呼叫。 10.支持病区广播功能。支持文件广播时，同时进行通话； | 台 | 1 |
|  | IP网络可视对讲主机 | 1、名称：IP网络可视对讲主机 2、技术参数：1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 4.操作系统：Android、CPU：四核1.4GHz及以上、内存≥1GB、存储≥8GB； 5.支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息； 6.内置高清摄像头，可手动调节摄像头角度，支持与护士站主机双向 不低于1080P 高清可视对讲； 7.支持手柄、免提两种对讲方式，且均为全双工对讲模式，免提对讲时无需手动按键操作；8.支持对病区进行全区广播、分区广播、定时广播，全区喊话，分区喊话； 9.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备； 10.语音播报：支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX患者姓名.呼叫，适应不同病区的需求； 11.支持通话保持，可保留当前床位分机的通话状态，接听其他床位分机的呼叫，接听完可恢复之前床位分机的通话； 12.支持对通话过程录音录像，并可本机查询播放录制的文件。 13.支持本地留影留言功能，可本机查看回放。 14.支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息； | 台 | 1.000 |
|  | 走廊显示屏 | 1、名称：走廊显示屏 2、技术参数：1.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 2.支持双面滚动显示，每面可显示10个字； 3.空闲状态时，可按医院要求滚动显示礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 4.支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、进入护理、洗手间报警状态信息； | 台 | 2 |

- 注：1、以上参数标“☆”项为必须满足项，如出现负偏离按照废标处理。投标时标“☆” 参数部分须提供相关证明材料予以佐证。

- 2、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

- 3、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文），本项目拒绝采购进口产品。

- 4、政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求):

- (1)如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

- (2)采购需求中所列货物如为《环境标志产品政府采购品目清单》中政府优先采购的环境标志产品，供应商若提供所投产品环境标志产品认证证书的，则须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的环境标志产品认证证书。

- (3)如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行))、《快递包装政府采购需求标准(试行))的通知》(财办库(2020)123 号)、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》(皖财购(2023)853 号)的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

- 5、采购的货物如属于国家强制性 CCC 认证的应通过 CCC 认证，供应商所投产品须具有 CCC 认证证书。

二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。