枞阳县人民医院肺结节软件筛查系统采购项目

采购需求

- 采购内容及要求

本项目为枞阳县人民医院肺结节软件筛查系统，包含AI影像诊断平台(肺结节AI辅助检测)等服务。

- 项目背景

我国近年来逐步重视人工智能在医疗领域的应用和发展。在“十三五”规划期间，医疗等新兴领域的人工智能技术发展被正式纳入国民经济规划中，提出了“重点突破新兴领域人工智能技术，大力推进精准医疗创新和产业化”的目标。进入“十四五”规划后，更是明确要“聚焦人工智能、生物医药组建一批国家实验室，瞄准人工智能、生命健康等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目”。2024年11月23日，国家医保局发布新规，明确人工智能辅助诊断首次被纳入医疗服务的价格构成，这一政策旨在支持成熟的AI技术应用，提升医疗诊断的精准度和效率，同时减轻患者负担。

人工智能辅助诊断系统主要依靠机器学习、深度学习和大数据等技术，对医学影像进行分析，帮助医生更快、更准确地做出诊断‌。本次项目建设将深度利用人工智能等新兴技术，针对当前存在的不足，围绕枞阳县人民医院医疗质量提升、便民惠民等目标，提供智慧服务应用，整体提升枞阳县人民医院医疗健康服务能力，满足居民多样化的健康服务需求。主要包含以下内容：(1)AI辅助影像诊断平台;(2)肺结节AI辅助检测;(3)肺炎定量分析;(4)胸部骨折AI辅助检测;(5)钙化积分智能检测;(6)冠脉CTA智能分析;(7)头颈CTA智能分析;(8)脑出血AI辅助检测;(9)缺血性脑卒中AI辅助检测;(10)脑灌注智能评估等功能。

- （二）产品具体要求

| 序号 | 产品名称 | 具体功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 肺结节软件筛查系统 | - 一、AI辅助影像诊断平台 - 1.系统支持对平台上的AI能力统一管理,支持对平台上AI辅诊类型等进行配置。 - 2.通过对辅诊数据进行监测和分析，可以获得AI辅诊运行状况的实时统计和监管信息，进行改进和优化，提升辅诊的效率和质量。 - 3.系统支持记录各个医疗机构辅诊的数据详情，可通过医疗机构、患者检查号、患者姓名、AI服务申请（机构/患者）、AI厂家辅诊模式、辅诊类型、辅助状态和时间区间进行筛选。 - 4.▲系统支持识别医院上传不符合AI辅诊服务的错误数据，包括检查项目不一致、TAG值不一致等问题无法通过AI辅诊模型识别的数据。 - 5.系统支持查平台上各个医疗机构AI结果的详情。可以统计某个医院某个医生在某个时间查看什么辅诊数据。 - 6.系统支持设置系统服务使用的医院名称、查看AI结果地址。 - 7.系统支持对辅助诊断的功能弹窗进行设置，可以配置提醒样式、显示位置、显示数量等。 - 8.系统支持对服务平台使用医生的角色进行配置，可以新增使用角色，进行医院名称、辅诊类型角色选定设置，也可以对角色进行编辑。 - 9.▲投标人所提供的人工智能辅助诊断软件须与“智联网医院系统”对接，实现医生工作站能调阅到已接入“智联网医院系统”检查检验共享监管子平台的医疗机构的影像检查数据，须满足招标人在安徽省“智联网医院系统”核验确认。 - 注：针对本条款提供承诺函，格式自理。 - 10.本项目为纯 SAAS模式服务，系统部署于中标人自有或合法授权的云平台，招标人通过互联网或专线访问系统，无需在招标人本地机房配置GPU服务器等硬件设备。 - 二、肺结节AI辅助检测 - 1.支持对肺结节影像中感兴趣区域进行测量。具备长度测量、角度测量、区域测量，可得到区域内的面积、方差、平均值、最大值、最小值等测量信息。 - 2.支持将结节分为钙化结节、实性结节、非实性结节、疑似肿块、胸膜实性结节等5种类型，并展示在病灶列表中。 - 3.在系统精准识别影像中的肺结节后，自动定位结节所在的肺叶肺段位置及CT影像薄厚层层面，并展示在病灶列表中。 - 4.自动测量结节面积、体积数据（结节表面积、3D长径、3D最小径、最大面面积、结节质量） - 5.▲具备四角信息，可根据科室习惯对四角信息（如：医院、检查时间、患者姓名、设备型号、当前缩放比、窗宽窗位、当前CT值等）进行自定义配置，且四角信息支持显示/隐藏。 - 6.自动生成结节密度直方图。并在轴位图上用不同颜色展示结节实性成分和非实性成分区域。实性/非实性成分阈值可调整。 - 三、中标人须同步开通以下功能： - 1.肺炎定量分析 - (1)支持自动计算不同肺叶的炎性病灶体积、占肺叶的容积占比。 - (2)支持自动计算肺部炎性病灶体积、占肺部的容积占比。 - (3)支持自动生成不同肺叶的炎性病灶密度分布图，并可任意组合不同肺叶的病灶密度分布图。 - (4)支持自动生成肺部的炎性病灶密度分布表。 - 2.胸部骨折AI辅助检测 - (1)支持对胸部骨折影像中感兴趣区域进行测量。具备长度测量、角度测量、区域测量。 - (2)骨病灶VR重建，系统支持VR展示功能，支持360度水平旋转，辅助医生更精准地诊断病灶与位置。 - (3)支持针对单根肋骨进行CPR重建，可进行拉直曲面重建（Straightened CPR）和伸展曲面重建（Stretched CPR）两种重建方式；具备单根、单侧、全部肋骨的拉直曲面重建（Straightened CPR）图像展示功能。 - (4)局部动态图：自动生成指定病灶骨折轴位局部动态图；局部VMIP图：生成指定病灶骨折VMIP局部动态图。 - (5)自动检出胸部骨骼可疑病灶，并自动提示骨折位置信息（前／后，左／右位置）的功能。 - (6)当系统检出肋骨骨折后，自动判别、输出骨折位于0到12根肋骨中的哪一条肋骨，并支持手动修改、选择肋骨骨折数。 - 3.钙化积分智能检测 - (1)支持对比显示原始图像与钙化标记图像。 - (2)支持手动调整钙化标记的透明度。 - (3)支持识别钙化所在血管的名称。 - (4)支持左冠状动脉主干钙化识别及容积测量。 - (5)支持左前降支钙化识别及容积测量。 - (6)支持左回旋支动脉钙化识别及容积测量。 - (7)支持右冠状动脉钙化识别及容积测量。 - (8)支持根据Agatston方法计算钙化积分。 - (9)支持自动评价RCA、LM、LAD、LCX的钙化程度。 - (10)支持自动评价整体的钙化程度。 - (11)支持提供冠脉钙化积分百分位数。 - 4.冠脉CTA智能分析 - (1)支持的处理包括：全自动冠状动脉分割、冠脉树三维体渲染（VRTree）、心脏三维体渲染（VR）、冠脉最大密度投影(VMIP/VMIPTree)、冠脉反色最大密度投影（inverseVMIP、inverseVMIPTree）血管内腔曲面重建(CPR)、血管拉直（Lumen，又称拉直曲面重建StretchedCPR）等不同的观察视角，方便医生全面观察冠状动脉血管的结构。 - (2)支持可全方位分析冠脉斑块与狭窄情况，包括狭窄程度、斑块类型、斑块成分等。 - (3)斑块自动检出并提供量化指标：斑块成分、长度、体积、负荷和血管狭窄程度等。 - (4)自动定位斑块位置，并详细分割斑块成分。同时以彩色的形式展现出来，从而更容易判断餐巾纸环征等高危征象，辅助医生更准确判断HRP。 - (5)冠脉CTA中的冠状动脉PVAT炎症和HRP斑块征象相结合，可以对心血管风险进行预测。 - 5.头颈CTA智能分析 - (6)自动分析冠状动脉管腔内放射性衰减梯度，辅助评价冠状动脉功能性狭窄程度。 - (1)系统能够对动脉瘤、斑块与狭窄位置进行识别，支持对病灶的定性与定量分析。 - (2)系统具备Willis自动分析功能，可以自动识别Willis环变异情况，并提供Willis变异模型图。 - (3)支持血管编辑功能，包含对血管中线的编辑、与原图序列标记的联动重建、以及一键还原功能。 - 6.脑出血AI辅助检测 - (1)支持对脑部影像中感兴趣区域进行测量。 - (2)支持自定义标签进行注释。支持在脑部影像图像区域选中位置添加文本标签。 - (3)系统能自动识别医学图像中的脑出血，并展示在影像上进行精准勾画，显示出血的具体位置和范围。 - (4)针对出血块提示最大出血长短径，帮助医生快速判断出出血最大层面。 - (5)脑出血的位置对于患者病情的严重程度的判断有着至关重要的影响，针对每个出血块，系统能够自动给出脑出血受累脑区位置信息。 - (6)基于人工智能的分析结果，针对每个独立病灶，自动给出脑出血体积数据，为医生判断病灶情况提供参考。 - (7)自动判断病人有无可疑脑室受压情况，为医生判断病灶情况提供参考。 - 7.缺血性脑卒中AI辅助检测 - (1)支持对脑部影像中感兴趣区域进行测量。 - (2)支持自定义标签进行注释。支持在脑部影像图像区域选中位置添加文本标签。 - (3)系统自动识别并标记脑部影像图像中的多种影像学异常，点击病灶列表中的病灶即可跳转到相应层面。 - (4)支持对NCCT、CTP和CTA多模态影像的自动识别，对缺血病灶自动检测。 - 8.▲ 脑灌注（CTP）智能评估（承诺项目交付时须开通以下八种功能） - (1)支持对脑灌注相关影像中感兴趣区域进行测量。 - (2)具备脑灌注相关影像多平面重建（MPR）功能，支持轴位、冠状位、矢状位图像层厚和层间距调整并支持正交十字线、非正交十字线的任意角度旋转。 - (3)自动分析Mismatch正常/异常结果的功能，包含核心梗死体积、低灌注区体积、半暗带体积、Mismatch比值。 - (4)自动识别脑区，并且对各脑区的CBV、CBF、MTT、TTP、Tmax异常分析结果和变化情况进行显示。 - (5)自动生成CBF、CBV、Tmax、MTT、TTP彩码图。 - (6)具备原图与tMIP图像显示与切换的功能。 - (7)支持手动标动脉点、静脉点，手动修改中线；并根据编辑后的动脉点和静脉点的更新动态时间密度曲线（TDC）。 - (8)具备自动识别脑区，并生成Mismatch视图与分析结果展示功能。 - 注：须提供承诺函，格式自理。 |

注：1、以上技术参数中标注“▲”条款作为评分项，详见评分细则。响应文件中需提供技术支持资料（包括但不限于说明书、彩页、官网截图、系统界面截图或图片，磋商文件中明确提供承诺函的提供承诺函即可。为便于评审，投标人对技术支持材料中的关键参数进行标注并标注页码）。

2、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。

3、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文），本项目拒绝采购进口产品。

4、政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求):

(1)如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）采购的货物如属于国家强制性CCC认证的应通过CCC认证，供应商所投产品如已列入国家强制性产品认证目录的，均应符合国家强制性产品认证（CCC）要求，响应文件中出具承诺函，承诺对于国家强制性产品认证目录范围的产品，若因未通过强制性认证而产生的一切法律责任及经济损失，均由供应商自行承担，承诺函格式自拟。

二、其他要求：

1、成交供应商应承担服务过程中所发生安全事故的责任和风险。

2、成交供应商应保证符合现行国家相关标准和规范及竞争性磋商文件要求，如因中标方原因，导致不能达到本项目的验收要求，采购人有权终止本项目，同时承担相应的违约责任。

3、每年服务期满后，对前一年的服务进行综合考核评估，综合考核评估合格的，采购人与中标单位续签合同；综合考核评估不合格的，本合同终止。