枞阳县人民医院动态心电图盒采购项目（二次）

采购需求

一、采购内容

- 技术参数及要求

- ★1、与科室现有的工作站可以互联互通；

- 2、显示内容：能显示导联连接图、患者信息、心电波形、运行状态等；

3、导联方式:≤5电极片出12导联心电；

4、通道数≥3通道；

★5、记录时长≥96小时连续记录；

★6、心电记录盒重量≤70g；

7、储存容量≥256MB板载内存，无压缩或无损压缩；

8、频响范围：0.05Hz-60Hz;

9、采样率≥150Hz;

10、起搏检测：开或关，检测起搏脉冲阈值可调。

- 注：1、以上所有设备参数中“★”号项均为重要参数，须提供相关证明材料予以佐证，如：医疗器械注册证、第三方检测机构出具的检测报告、产品说明书、技术白皮书、原版产品彩页、官网截图扫描件等提供任意一项均予以认可。按照要求提供相关证明材料扫描件或影印件放入响应文件，未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。

- 2、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。

二、质保期及售后服务

1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。

2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。

3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。

4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。

5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。

6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。