枞阳县人民医院电脑角膜验光仪采购项目
采购需求

一、采购内容
枞阳县人民医院需要采购一台电脑角膜验光仪；
1.功能：电脑验光,角膜曲率测量。
2.客观验光模式
2.1测量方式：旋转棱镜测量，可使测量视网膜区域更广，保证了测量数据的高度精确性及可靠性。
2.2球镜：-25～+22D(0.12D/0.25D精度)
2.3柱镜：0～±10D(0.12D/0.25D精度)
2.4轴向：0°～180°(1°/5°精度)
2.5最小可测瞳孔直径：≤2.0mm
2.6放松方式：自动雾视
2.7固视图标：风景图
3.角膜曲率模式
3.1角膜曲率半径：5.00～10.00mm（0.01mm精度）
3.2角膜屈光：67.5～33.75D(0.12D/0.25D精度)(角膜折射率=1.3375)
3.3角膜散光：0～±10D (0.12D/0.25D精度)
3.4角膜散光轴向：0°-180°(1°,5°精度)
4.其它      	
4.1角膜直径测量: 最大14mm
4.2瞳距测量最大范围：≥85mm（0.5mm精度） 
4.3操作模式：具备触摸屏和操纵杆操作功能
4.4测量显示：≥8.5英寸彩色触控屏
4.5测量记录：内置式打印机（每眼最多可存10次测量结果）
4.6对焦方式：屏幕显示
4.7顶点距离：0，12.0,13.75mm（选择）
4.8节电方式：10分钟未进行操作自动黑屏                     
4.9人工晶体模式：IOL模式可测人工晶体眼
注：1、以上参数要求供应商需全部满足或优于，不允许负偏离。若提供虚假证明材料，任何环节发现均取消成交资格。
2、按照要求提供相关证明材料扫描件或影印件放入响应文件，未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。
3、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。
4、本项目采购的相关系统管理软件需符合财政部、工业和信息化部颁发的《操作系统政府采购需求标准（2023 年版）》、《台式式计算机政府采购需求标准（2023 年版）》、《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》、《工作站政府采购需求标准（2023 年版）》等文件要求，如履约验收期间所投产品不满足相关文件要求，采购人有权追究中标人的违约责任，中标人承担由此产生的一切后果及责任。
[bookmark: _GoBack]二、质保期及售后服务
 1、从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。
   2、对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。
   3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。
   4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。
   5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。
   6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。

