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 采购需求
一、采购内容
县人民医院急诊科需要采购一批设备。本项目分为四个包别，第一包：手术床2张；第二包吊塔2组：；第三包：子母无影灯1个和移动式无影灯1台；第四包：升降急救转运车2台；
（一）第一包别手术床，技术参数如下：
1、供医院手术室施行头、颈、胸腹腔，会阴及四肢等外科及妇产科、五官科、骨科等手术。
2、产品主要功能包括：台面升降、前后左右倾、背板折转、头、腿板折转、腰板升降等，能够满足临床机构手术时所需体位的要求。
3、台面部分由头板、背板、座板、腿板、足板、腰板组成，头板、足板皆是可拆卸式结构。
4、腿板既可折转、外展又可拆卸，调节方便，十分便利泌尿科手术；台面升降、前后左右倾、背板折转由电动装置实现，采用24V直流电压，安全可靠。
★5、具有手持有线控制器和应急控制面板两套功能一致、且相互独立的控制系统。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。
6、手术台主体结构为金属材料制成，立柱内、外罩、底座罩及侧板罩均采用优质不锈钢。
7、床垫为高密度海绵外包人造革。
8、产品配有急停开关，并且手控器有急停按键，遇紧急情况，按下手控器急停按键或床身上的急停开关，手术台可立即停止工作。
9、产品具有电量显示功能。
10、产品具有锁键功能（防止误操作），需解锁才能进行操作。
11、配有内置应急电源，应急电源可自动充电，并具有智能充电及电量不足报警功能，网电源断电时，应急电源可自动跳转至工作状态。
12、主要技术参数：台面尺寸：≥2000mm   宽≥480 mm；
★床面升降范围：680～930mm   升距≥250mm（提供有效的第三方检测报告）；  
前    倾： ≥20°   后    倾： ≥18°；
左    倾： ≥15°   右    倾： ≥15°；
头板上折： ≥45°   头板下折： ≥90°；
背板上折： ≥45°   背板下折： ≥15°；
腿板下折： ≥90°   腿板外展： ≥90°可拆卸；
★足板可于腿板成90°，可拆卸（提供产品实物图）；
★腰板升距：≥100mm（提供有效的第三方检测报告）；  
电源：交流220V±10％，50HZ。
13、基本配置：手术床主床 1张、支身架 1付、支肩架 1付 、麻醉屏架 1件、 托腿架 1付、 托手板1付、床垫 1套。
（二）第二包别吊塔，技术参数如下：
1、吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用优质环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。
2、吊塔旋转角度≥340度，且具有良好的限位系统。
3、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生。
4、气体终端；颜色以及插孔形状不同，以免误插，接插次数20，000次以上，通、断、拔三种状态，可带气维修。 
5、仪器托盘可上下调节高度。
★6、吊塔额定负载下，终端箱倾斜角度应≤1°（提供有效的第三方检测报告）
★7、医用吊塔箱体采用气电分离结构，电源、气源接口分布在箱体的左右两侧，充分实现气电分离，确保设备使用安全。（提供有效的第三方检测报告）
★8、医用气体管道系统(刹车除外)：承受1.3MPa气压试验，无漏气、无破裂。（提供有效的第三方检测报告）
★9、终端箱底板应具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度≤25%。（提供有效的第三方检测报告）
★10、抽屉为抽拉式结构，自带自动吸合功能。（提供有效的第三方检测报告）
11、主要技术参数：
   1.单臂臂长：≥900mm。
   2.仪器平台2个（其中一层带控制把手，一层带抽屉）。
   3.仪器托盘高度可调节，单层托盘载荷：≥45KG。
   4.输液架1套，采用不锈钢材质，双关节延展结构，带定位锁紧装置。伸缩式高度调整结构，有阻尼防滑落和高度定位装置，配输液瓶挂钩。
   5.气体终端：标准配置为德式气体终端，氧气、医用空气、负压吸引各2个、接口颜色及形状不同，具有防接错功能；插拔次数2万次以上；采用二次密封，带三状态（通、断、拔），可带气维修。
   6.电源插座:≥6个。 
   7.电话接口（RJ11）1个，网络接口（RJ 45）1个，等电位端子2个。
   8.旋转制动类型：机械阻尼刹车。
（三）第三包别子母无影灯和移动式无影灯，技术参数如下：
子母手术无影灯技术参数：
1、采用LED作为手术照明冷光源，灯光具有无温升功能。
2、采用数字方式调控LED的亮度，亮度调节均匀、调节范围广，无频闪。
3、无影灯灯盘采用圆盘形设计，光斑更均匀，具有良好的层流效果，采用大面积、多角度的光源布局，使灯盘背面无阴影死角，手术视野更清晰明亮。
★4、灯头具有良好的层流穿透效果，符合现代层流手术室感控要求，扰流指数≤23%。（提供有效的第三方检测文件证明）。
5、发光光源（又称发光引擎模块）的平均使用寿命为不少于50000小时。
6、散热设计合理，使LED发光二级管的使用寿命提高，设备的使用时间增加。可消毒的手柄，保证在手术过程中对灯头的操控制处于无菌状态。
7、微电脑数字控制，并有记忆功能和电压负反馈控制，使宽电压工作稳定，抗干扰能力强。
★8、通过IP5X防尘和IPX4防水要求。（提供有效的第三方检测报告）。
9、主要技术参数：
灯头直径：≥700 mm/500 mm；
中心照度 ：40000-160000Lx可调；
光斑直径：120-220mm；
★照明深度：≥1200mm（提供有效的第三方检测报告）；
色 温：4000-5000K可调；
★显色指数 Ra：≥92（提供有效的第三方检测报告）。
10、基本配置：旋转臂部件  1套、平衡臂  2套、主灯  1套、副灯  1套、手柄  2个、保险丝  2个。
移动式无影灯技术参数：
★1.通过了EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰（提供有效的检测机构检测报告）。
2.照射方式：灯头采用最科学的弧度，内置八分区，模具化，多点光源设计，光斑调节灵活，使光斑照度更均匀。
★3.立式移动LED手术无影灯，灯珠数量：48颗，灯盘直径为500mm。（提供证明文件）。
4.输入电压：220V±10%  50/60HZ。
5.中心区域光照度：≥30000Lux  ≤160000Lux，可0--100档无极调光。
6.手术灯色温：3700---5000k，并可进行色温0--100档无极调节。
7.患者伤区温升：≤1℃，杜绝手术区域内水分蒸发的危险。
★8.光斑直径：≥120mm（提供有效的检测机构检测报告），调节方式为消毒手柄旋转调节，方便、灵活。
9.照射深度：≥1200mm
★10.采用LED灯珠，单颗灯珠功率：3.2V/1W，节能环保和超长使用寿命高达8万小时以上。
★11.控制面板：采用液晶显示按键式控制，可进行电源开关、照度、色温等调节，满足医护人员对不同病人手术亮度的要求。数字记忆功能，自动记忆适合的照明度，再次开启时无需进行调试。(需提供操作面板功能示意图)。
12.术者头部温升：≤1°
13.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有亮度记忆功能。
14.配有可卸式手柄外套，可在135℃高温下消毒。
★15.显色指数≥85（提供有效的检测机构检测报告）。
16.圆形超薄设计，最厚处不超过10CM，可获得极佳的层流效果。
17.平衡系统采用臂弹簧组件，结构轻巧、便于操控、定位精确，能够提供最大的调节范围。
18.旋转系统具备疲劳校正装置和定位手感调节装置，长时间使用后便于定位调校。
19.底座采用四轮支撑，高档静音万向脚轮，配置刹车装置，起固定作用。
（四）第四包别升降急救转运车，技术参数如下：
★1、采用电泳+粉末喷涂，并具有一定抗菌性，可有效抑制大肠杆菌和葡萄球菌，
并提供喷涂检测和抗菌检测报告。
2、规格：全长≤1930mm，全宽≤667mm，最低高度≤510mm，最高高度≥850mm，背部升降≥75°。
3、安全工作载荷≥170KG。
4、背部升降系统：背部升降采用静音气弹簧控制。
5、高低调节：金属材质摇杆系统，过载保护功能，不易折断。
6、床板：PP树脂成型制品。
7、框架：采用优质钢材焊接加工制成。
★8、护栏板：PP树脂成型两侧护栏板，高度≥290mm，并具有双安全锁进行锁定。
9、护栏板上设有角度显示，方便护理时知道背部升起的角度；两侧护栏板中间有凹槽，防止导管滑落，方便输液引流。
★10.护栏每一边都由压铸铝组装而成，由≥11个不锈钢铆钉铆接而成。铝压铸一体成型护栏支架。
11、脚轮：四个直径≥150mm的脚轮，推车四角都有脚轮控制系统，一脚制动，四轮同时固定。
12、独立的中心第五轮系统：推车的两侧都安装有控制踏杆，中心第五轮收起时即自由行进；使用时，即"直行"状态，可克服运送过程中的惯性作用力，有效地控制前进方向，使运送过程更加安全。第五轮有弹簧减震机构，可以更好地通过颠簸路面。
未使用时第五轮离地高度≥30mm，（踏杆离地高度≥60mm)通过性更好。
第五轮可以独立进行拆装维修。
13、床体下有二段式托盘，托盘分为大小、深浅不同的两部分，设有≥6个漏水孔，使用方便，托盘承重≥10Kg，托盘材质厚度≥5mm。
14、输液架收藏架，固定收藏输液架，用氩弧焊焊接，收藏架内有塑料套管防止输液架与收藏管碰撞。
15、氧气瓶搁架，可放置最大7升的氧气瓶并且可以进行旋转，不用时可以收纳在床体下方，使用时可以旋转出来。
16、转运床垫：面料表面防水处理，易于清洗，四角装有拉链，外部面料可水洗；防静电3段式构造，只需一人操作即可以平行对接和转运病人。
17、床侧边有两组共6个不锈钢金属挂钩。
配置清单：
1、床本体1台；
2、一体式护栏 2片；
3、双面脚轮4只；
4、中控锁定踏板  4套；
5、中心第五轮  1套；
6、整体升降摇杆1套；
7、背部升降气压弹簧  1套；
8、大型底部托盘 1块；
9、输液架 1根；
10、标准输液架插孔 4个；
11、氧气瓶挂架 1个；
12、转运床垫 1张；
注：1、以上技术参数不得出现负偏离，标“★”的为重要参数，投标时须按要求提供相关证明材料予以佐证，如出现负偏离按照无效标处理。未要求提供证明材料的以技术规格响应表作为评审依据。
2、进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品有关事项的通知》（皖财购〔2022〕366号）、《关于规范公立医疗机构政府采购进口产品的补充通知》（皖财购函〔2022〕101号）等。本项目拒绝采购进口产品。
3、政府采购政策(包括但不限于下列具体政策要求):
(1)如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）采购的货物如属于国家强制性CCC认证的应通过CCC认证，供应商所投产品如已列入国家强制性产品认证目录的，均应符合国家强制性产品认证（CCC）要求，响应文件中出具承诺函，承诺对于国家强制性产品认证目录范围的产品，若因未通过强制性认证而产生的一切法律责任及经济损失，均由供应商自行承担，承诺函格式自拟。
3、 质保期及售后服务
1、 从项目验收合格之日起计算，成交供应商对所提供的设备要求提供三年免费上门保修服务(含厂家未提供保修的设备及其配件)，原厂家有更长保修期限的以厂家提供为准。
2、 对所有在保修期内的设备，设备维修期间免费提供相应备用设备，并保证备用设备的性能不低于原设备。
3、在保修期内，产品在使用中出现故障，产品的零、部件在外观上出现物理损坏，如芯片烧毁、线路烧断等情况时，成交供应商不能单方面判断为人为损坏或非正常损坏而拒绝保修，除非成交供应商能提供国家认可的、权威的鉴定单位出具的鉴定报告。
   4、保修期内用户所购设备各部件发生非人为故障，供货商应免费上门更换同种品牌规格型号的新部件;设备发生人为故障的，供货商应上门更换同种品牌规格型号的新部件，只收零配件成本，不加收其它任何费用，提供软件的免费维护和升级服务。
   5、投标供应商须提供详尽的售后服务内容和承诺，合同执行阶段，因应设计的修改和现场的实际情况，采购人可对需求方案及货物(规格、数量等)作出适当的调整，并以双方签署的有关文件为依据。因设备增减引起的价格变动，应以合同的设备单价调整总价。无法依据的，双方商定。
   6、保修期满后成交供应商向采购方提供合同设备的终身维修服务，只收零备件费，并以优惠价格提供。


