枞阳县区域医学检验中心建设项目

设备清单

| 序号 | 名称 | 数量(台/套) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动血细胞分析流水线 | 1 |  |
| 2 | 全自动凝血流水线 | 1 |  |
| 3 | 全自动血液分析仪 | 1 |  |
| 4 | 全自动尿液分析流水线 | 1 |  |
| 5 | 粪便分析仪 | 2 |  |
| 6 | 精液分析仪 | 1 |  |
| 7 | 血沉仪 | 1 |  |
| 8 | 血流变检测仪 | 1 |  |
| 9 | 全自动血小板功能分析仪 | 1 |  |
| 10 | 骨髓细胞图文分析系统 | 1 |  |
| 11 | 流式细胞仪 | 1 |  |
| 12 | 微量元素分析仪 | 1 |  |
| 13 | 生化发光流水线 | 1 |  |
| 14 | 特定蛋白分析仪 | 1 |  |
| 15 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 |  |
| 16 | 全自动化学发光分析仪 | 1 |  |
| 17 | 酶标仪 | 1 |  |
| 18 | 洗板机 | 1 |  |
| 19 | 全自动血液培养液分析系统 | 1 |  |
| 20 | 全自动细菌鉴定及药敏分析系统 | 1 |  |
| 21 | 飞行质谱仪 | 1 |  |
| 22 | 全自动染色仪 | 2 |  |
| 23 | B族链球菌检测系统 | 1 |  |
| 24 | 全自动化学发光分析仪 | 1 |  |
| 25 | 全自动化学发光分析仪 | 1 |  |
| 26 | 扩增仪 | 1 |  |
| 27 | 智能采血系统 | 1 |  |
| 28 | 全自动血液分析仪 | 2 |  |
| 29 | 尿液分析流水线 | 1 |  |
| 30 | 阴道分泌物分析仪 | 1 |  |
| 31 | 尿液分析仪 | 1 |  |
| 32 | 生物安全柜 | 6 |  |
| 33 | 双目显微镜 | 2 |  |
| 34 | 暗视野显微镜 | 1 |  |
| 35 | 冷链管理系统 | 1 |  |
| 36 | 医用冰箱（4 度） | 6 |  |
| 37 | 医用冰箱（4 度-20 度） | 3 |  |
| 38 | 离心机 | 3 |  |
| 39 | 通风柜 | 2 |  |
| 40 | 恒温箱 | 4 |  |
| 41 | 水浴箱 | 2 |  |
| 42 | 二氧化碳培养箱 | 2 |  |
| 43 | 内循环式高压灭菌锅 | 2 |  |
| 44 | 集中供水系统 | 1 |  |
| 45 | 集中供电系统 | 1 |  |
| 46 | 冷藏库房 | 1 |  |

1、说明：

- 本表所列新增设备仅代表检验中心初期需投入的主要设备，并非指合作共建期内检验中心为了开展项目所需要的所有设备。因此，中标人不能据此免除后期因开展项目需要免费提供设备的义务。也就是说后期仍有需要新增设备时也应视为本次标书所列清单的范畴之内；且新增设备的各项参数应满足招标人的要求。

- 2、设备技术参数附后

- 枞阳县区域医学检验中心建设项目设备技术参数

- 全自动血细胞分析流水线

1．全自动血液分析流水线基本功能及要求

1.1★全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、特定蛋白分析仪、推片染色机和全自动细胞形态学分析仪（阅片机）通过轨道连接组成。

1.2★具有血常规五分类、有核红细胞、网织红细胞、CRP、SAA 、体液常规检测、自动推片染色、自动阅片等功能。全血细胞计数＋五分类＋NRBC 检测速度≥220个样本／小时，全血细胞计数＋五分类＋NRBC + CRP 检测速度≥200个样本／小时，自动推片染色速度≥120个样本／小时，自动阅片速度≥40个样本／小时。

2.各功能模块基本功能及要求

2.1五分类血液细胞分析仪

2.1.1检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理，CRP 、SAA 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

2.1.2单机检测速度： CBC + DIFF + NRBC ≥110个样本／小时。

2.1.3报告参数：血液分析报告参数≥37个（不含 CRP、SAA 、直方图、散点图），三维散点图≥2个，体液分析报告参数≥7个；CRP报告参数≥2个； SAA 报告参数≥1个。

2.1.4血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：(0-500)x10L，红细胞：(0-8.6)x102/L,血小板：(0-5000)x10/L。

2.1.5★进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测 CDR + CRP 用血量≤37μl，末梢全血检测 CDR + CRP + SAA 用血量≤40ul，预稀释模式 CDR + CRP + SAA 用血量≤20μl 。

2.1.6  CRP 线性范围：0.2-320mg/ L 。

2.1.7★具有原厂配套且独立的网织红校准品和质控品。

2.2推片染色机（单机）

2.2.1用血量：全自动进样≤200μ l ，闭盖进样≤200ul，微量血进样≤38ul。

2.2.2单机工作速度：≥120张玻片／小时。

2.2.3仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度的不同对滴血量、推片的速度／角度、推刀在血滴上停留的时间等进行控制。

2.2.4推片机染色机与血球分析仪，保证自动审核自动复检充分落地。

2.3全自动细胞形态学分析仪（单机）

2.3.1适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。

2.3.2单机处理能力：≥40张／小时。

2.3.3全自动处理：阅片机与血液分析仪为，可以更好地实现数据互通。

2.3.4白细胞预分类参数≥12类；非白细胞预分类参数≥5类；红细胞形态定性类型≥6类。

2.3.5血小板聚集：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部以判断是否有血小板聚集。

2.3.6白细胞识别符合率≥85%。

2.3.7血涂片数字扫描功能：提供血涂片数字扫描并保存的功能，可以支持教学工作。

2.4全自动特定蛋白分析仪

2.4.1检测功能：包括 C﹣反应蛋白（CRP )、血清淀粉样蛋白 A ( SAA）定量检测功能。

- 全自动凝血流水线

★1．可支持多台单机凝血分析仪通过轨道连接成凝血流水线。

2．检测原理：具有光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法等检测方法。

3．检测通道：≥40个检测通道，可同时适用光学凝固法、发色底物法、免疫比浊法项目。

4．检测光源：采用 LED 光源并具备多波长检测，检测波长≥4个。

★5．测试速度：检测速度 PT ≥900T/ h , D﹣二聚体≥900T/ h ，五项任意组合综合速度≥900T/h 。

6．样本位：样本位≥250个，采用自动进样器连续加载进样。

7．闭盖穿刺：样本针具有液位感应和闭盖穿刺功能；适应不同真空采血管。

8．急诊功能：随时插入急诊样本，独立急诊专用进样通道。

9．试剂位置：≥110个冷藏试剂腔位，≥40个常温试剂腔位。

10．样本扫描：具有内置条码扫描装置，可以实时扫描样本的条码信息；样本支持随意放入，旋转扫码。

11．自动复检：仪器具有独立自动缓存区支持自动复检；不额外消耗存储复检样本用反应杯。

12. APTT 纠正试验：支持 APTT 纠正实验全自动化。

13．冰箱模式：关机后试剂盘独立制冷，试剂在机≤10℃冷藏。

- 全自动血液分析仪

- 1.检测方法及原理：血细胞分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理， CRP、SAA 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。

- 2.报告参数：血液分析报告参数≥37个，三维散点图≥3个；体液分析报告参数≥7个； CRP 报告参数≥2个； SAA 报告参数≥1个。

- 3.单机检测速度：CBC+DIFF+NRBC≥110个样本／小时；CBC+DIFF+NRBC+CRP ≥100样本／小时； CBC+DIFF+NRBC+SAA≥100样本／小时。

- 4.★进样方式及用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测 CDR+CRP 用血量≤37ul，末梢全血检测 CDR+CRP + SAA 用血量≤40μl ，预稀释模式 CDR+CRP+SAA 用血量≤20ul。

5.标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能，可选配开放进样或封闭进样装置。

6.末梢全血自动批量检测模式支持以下功能：自动扫码进样、自动混匀、异常标本自动回退复检；自动混匀功能可适配主流末梢全血采血管。

7.末梢全血预稀释模式也能进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和 CRP、SAA 检测，有急诊插入功能。

8.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能；具有通过高荧光体液细胞参数对肿瘤细胞进行提示功能。

9.CRP 线性范围：0.2~320mg/ L 。

10.SAA线性范围：5~350mg/ L 。

11．能提供原厂配套的质控物和校准物，并提供校准物溯源性文件。

- 全自动尿液分析流水线

一、尿液干化学分析仪

★1、测定原理：干化学：双波长反射测定法；尿比重：穿透型折射率测定； 色调：反射率测定；浊度：散射光测定法。

2、加样方式：全自动混匀尿液后进行自动的定量点式加样。

3、进样模块：进样模块一次最大可进样≥100个样本。

★4、单机测速≥200 标本/小时。

5、急诊位：有专用急诊位，可选择急诊模式。

6、试剂仓：可不停机添加试剂，且送纸机为高度密闭，防止剩余尿条氧化，试剂条在机器仓盒内能长时间稳定≥1周。

7、ACR 功能：具有微量白蛋白/肌酐比检测功能。

二、尿有型成分分析仪

★1、测定原理：采用流式细胞技术和医学图像识别技术，同时拍摄高清彩色图像。

2、测定项目：能自动识别项目包含：红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞 、透明管型 、其他管型 、细菌 、结晶、酵母菌、粘液、精子等；能对结晶、红细胞、管型、上皮细胞进行手工分类。

★3、能根据尿定性结果自动追加尿有形成分测定。

4、干化学和尿液有形成分检测结果不一致仪器自动提醒。

5、处理速度：≥80个测定/小时

6、图像显示：将各种有形成分图像按实际数量比例随机合成全体图像，模拟显微镜下显示。

7、红细胞自动分类：能自动识别异常形态红细胞，自动分类并给出数值结果。

★8、有形成分分析仪和尿液分析仪为同一品牌

三、基本配置要求：尿液干化学分析仪1台+有形成分分析仪1台+全自动样品处理系统1套+工作柜1套。

- 粪便分析仪

1、计数池检测通道：流动石英计数池或使用一次性技术池。

★2、样本稀释：具备智能稀释功能，可根据样本颜色、性状等情况进行自动调整稀释液用量；

3、显微镜物镜：显微镜物镜≥2个，开机自动对焦，全自动一键对焦功能；

4、显微镜摄像头：高清数码摄像头，像素≥500万；

5、混匀方式：旋转混匀，混匀旋转速度可调 ；

6、采集杯：采用旋转螺纹拧盖方式，穿刺采样；

7、图像拍摄方式：每个视野最多可拍摄≥8层图片；

8、自动追踪功能：具备自动追踪功能，低倍镜定位，高倍镜追踪放大；优先审核功能：对病理有形成分物质图片优先排序，集中审核；

9、检测项目：可检测FOB、转铁蛋白、轮状病毒、腺病毒、钙卫蛋白等项目；

★10、检测速度：检测速度 ≥ 85个标本/小时；

- 精液分析仪

★1、基本功能要求：设备为一体机，包含生物显微镜，计算机系统，温控系统，电源系统，精子计数池，精子质量分析管理软件。检测项目涵盖精子检测动力学分析、形态学分析、DNA损伤分析功能。

2、内置生物显微镜为电动相衬显微镜。

3、显微镜自动控制功能：显微镜光源自动调节；可自动扫描、自动聚焦采集精子动态视频与静态图像，已拍摄图像视野可坐标追溯；在软件控制下，显微镜可自动物镜转换，其重复性误差≤0.015mm；在软件控制下，载物台自动在XYZ方向移动；载物台移动最小步距：X轴≤0.002mm, Y轴≤0.002mm。

4、恒温控制功能：温控范围：37.0℃±0.5℃范围内，软件显示温度与恒温板实测温度的误差为±0.2℃。

5、软件功能：可任意切换世界卫生组织人类精液检查与处理实验室手册第四版、第五版和第六版的标准；软件具备Photoshop功能可对精子图像进行文字和图形标注。

6、精子质量常规分析：可在明场和相衬条件下进行动力学分析，自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，其符合率≥95%，动力学单标本的分析时间≤60秒，分析识别项≥60项。

7、精子形态学分析：自动扫描并自动分析视野，精子自动识别，头部异常精子个数符合率≥95%，精子杂质误认率≤1%。

8、精子DNA损伤分析：自动扫描并自动分析视野，自动识别计数精子数、有DNA碎片精子、无DNA碎片精子，识别结果符合率≥97%，精子DNA损伤分析一个标本的时间≤90秒，杂质误认率≤3%。

9、检验报告：报告项目全开放、可编辑，除固定项目外，可报告项目包括精液理学性状类、精子显微镜动力学分析类、形态学分析类、DNA损伤分析类、精子功能实验类、化学分析类及免疫分析类等。

- 血沉仪

1、操作方式：高清全彩电容触摸屏/外接鼠标。

2、检测项目：血沉、压积。

3、测试方法：光电扫描。

4、测试通道：≥40个。

5、测试时间：血沉30min/60min可选；压积2min。

6、测试范围：血沉（0~160）mm/h;压积0.2~1。

7、测试精度：血沉0.1mm；压积测试精度±0.1%。

- 血流变检测仪

1、测试原理：全血测试方法：旋转法；血浆测试方法：旋转法、毛细管法（压力传感式）；

2、测量方式：全血测量采用快速、全量程、逐点、稳态测量方式；血浆测量采用微量毛细管快速测量模式；

3、控制方法：旋转法：控制应力；毛细管法：压力传感式；

4、测试模式：全自动及手动双重测试模式；

5、测试时间：血浆测试时间≤0.5秒/标本，全血测试时间≤30秒/标本；

6、样品盘：60孔位、全开放、可互换式样品盘，适用于任意原试管及普通试管；

7、定标功能：采用国家标准物质中心提供的一级标准粘度液进行定标；非牛顿流体粘度标准物质获得国家二级标准物质证书；

8、粘度测量范围：（0~60）mPa·s；

9、变异系数（重复性）：≤1％；引用误差（精度）：≤±1％；

- 全自动血小板功能分析仪

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 骨髓细胞图文分析系统（带显微镜）

1．聚光镜内置孔径光阑可固定，采用平场消色差物镜；

2．光源寿命≥5万小时，载物台样本位置有刻度，可锁定；

3．细调焦旋钮最小幅度≤1.0微升；

4．双目镜、物镜（镜头≥4个）、镜头有防霉处理；

5．有箭头指示器，有支持图像采集的相机接口；

6．光源为白光 LDE 灯。支持多人共览；

7．软件可对接医院 LIS 系统；

8．可对图像进行文字和图形标注，可对图像进行动静态调节，有能放大、缩小、截取、拷贝等专业图像处理，可测量细胞直径、面积，计算核浆比，带有骨髓细胞计数器，可实时传输。

9．光传感器使用 CCD 芯片（彩色），镜头像素≥500万。全副像素帧频≥35帧／s。

- 流式细胞仪

★1、具备3激光、≥12色。

2、荧光检测灵敏度：FITC≤50MESF，PE≤30 MESF，APC≤30 MESF， CSB≤ 30MESF。

3、仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道≤2%，APC及其余通道≤4%；

4、分析速度：≥30000 粒子/秒；

5、携带污染率：≤ 0.1%；

6、进样方式：采用非注射泵进样方式，以满足快速连续的进样要求；

7、液流速度：可根据样本类型进行流速调节；

8、具备绝对计数功能：采用精确的体积法测量原理；

9、电压调节：可以根据样本特点对电压进行调节；

10、信号阈值：支持阈值设定，最大限度减少无关信号对于结果的干扰；

11、荧光补偿：全矩阵荧光信号补偿系统，在测试前、测试中和测试后均可调节荧光补偿；

12、配套临床试剂：有淋巴细胞分群、细胞因子、等相关试剂盒。

13、提供全自动前处理系统。

- 微量元素分析系统

1、分析方法：火焰原子化分光光度法；

2、适用范围：该产品主要用于测量全血、血清中铜，锌，钙，镁，铁，铅，镉等多种微量元素的含量；

3、测量标本量：全血取血量：≤40μl；血清取血量：≤300μl；

4、主机通道数： ≥五通道；

5、单色器：全息光栅；

6、波长：190～650（nm）；

7、光谱带宽：0.15～2.0（nm）；

8、吸光度范围：0～2Abs；

9、原子化器：预混合型100mm单缝全钛火焰燃烧器；

10、光源：铜锌钙复合元素空心阴极灯1只；镁铁钙复合元素空心阴极灯1只；铁元素空心阴极灯1只；灯电流 0～10（mA）；

11、功能：可测量两种样本，全血，血清；

12、一次进样，可以同时测量铜、锌、钙、镁、铁五种元素含量；

13、信号测量方式：吸光度和浓度；

14、信号读出方式：瞬时值、积分值；

15、信号处理功能： 自动调零，设定测量时间、读数延时、滤波常数；

16、数据处理功能：标样重复次数、样品重复次数、平均值、标准偏差和相对标准偏差；

17、具有多点标准曲线信号处理功能；具有重置斜率、更换样点、 曲线拟合功能；

18、基线稳定性：仪器与元素灯同时预热30min后，在不点火状态下，定时测量30min，铜、锌、钙、镁、铁各线的基线稳定性≤0.005Abs；

19、气源种类： 乙炔气。

- 生化发光流水线

1．样本处理系统

1.1★全自动生化免疫流水线系统须包括进出样模块，离心模块、去盖模块、生化和化学发光免疫分析仪及其连接端口、轨道传输模块以及数据信息管理系统。流水线系统包括的全自动样品处理系统、全自动生化分析仪、化学发光免疫分析仪均采用同一品牌，满足医院统一服务的需求。

1.2轨道电力驱动，故障率小噪音低。

1.3单个进样模块的样本容量≥600管，处理速度≥600管／小时，有倾倒式进样模块。

1.4主体轨道通量≥4轨道。

1.5线上总离心速度≥900管／小时，单台离心模块速度≥450管／小时，且具有低温离心、自动配平、设定离心参数的功能。单台离心模块单批次最大装载量≥80管。

1.6单个去盖模块速度≥800管／小时，去盖时具备气溶胶过滤和紫外线消毒功能以防止生物污染。

★1.7样品管在主轨道和分析仪取样均进行单管传输。

1.8低温存储模块的样本容量≥10000管／台。

1.9预留预留≥1个流水线端口，可扩展连接凝血分析流水线。

2．全自动生化分析仪

★2.1线上总光学速度≥6000测试／小时，总离子模块≥1200测试／小时。单机或最小检测单元的光学速度≥2000测试／小时；单机检测模块离子（ ISE 电解质）速度≥600测试／小时。

2.2比色杯采用硬质石英玻璃反应杯。

2.3比色控温方式：采用恒温固体直热或固体电加热温控方式，升温快，保证温度控制更加精准，非水浴、非油浴等方式。

2.4光学系统：340nm-850nm，反应波长≥16个。

2.5生化样本针携带污染率≤0.1PPM。

2.6试剂盘旁具有独立的试剂 PAD 操控屏可分屏显示及控制试剂盘。

2.7单测试最小总反应体积≤80ul。

3．全自动化学发光免疫分析仪

★3.1单机或最小检测单元的最大测试速度≥500测试／小时，综合检测速度≥1500测试／小时。

3.2反应原理：酶促化学发光。

3.3定标类型：所有项目≤3点定标。

3.4样本针：采取钢针加样技术，单台仪器试剂位≥36个。

3.5校准：具有原厂配套的校准品。（须包含甲功五项、肿标、传染病项目）。

3.6甲状腺功能检测： TSH 满足功能灵敏度≤0.02 p IU / mL 。

3.7肿瘤标志物检测项目≥17项，且须包括 CEA 、 AFP 、 PGI 、 PGII 、CA24-2、 NSE 、 proGRP 、Cyfra21-1等项目的检测功能。

- 特定蛋白分析仪

1、测试速度：≥300测试/小时。

2、分析原理：支持散射比浊法、透射比色法。

3、样本种类：血清（浆）、全血、尿液、脑脊液、粪便溶解物等。

4、具备试剂冷藏功能，试剂可待机保存。

5、多样化复查功能，能自定义选择稀释倍数，能一健稀释，避免反复稀释。

6、支持抗原过剩检测。

7、具备自动双光路前带监测功能，能二次加抗原、二次加抗体。

8、尿液蛋白标志物在国家卫生健康委临床检验中心室间质评独立分组。

9、尿微量白蛋白检测范围≥500mg/ L。

10、试剂种类：最少包含尿功能/尿蛋白系列（尿微量白蛋白，尿肌酐，尿总蛋白、尿TRU、尿免疫球蛋白G、尿 a1-微球蛋白、尿B2-微球蛋白、尿KAP、尿LAM 、尿视黄醇结合蛋白、尿 NGAL 、尿AMY、尿 NAG 等），类风湿关节炎系列（ASO、CCP、CRP、RF），补体，免疫球蛋白，大便隐血定量等。

- 全自动糖化血红蛋白分析仪

1、检测原理：HPLC（高效液相色谱法）

2、检测方法：双波长比色法。

3、全自动分析仪：自动原始管进样，仪器自动识别样本并进行轨道推进进样，进样后自动进行样本处理、分离检测和结果报告

4、样本处理能力：循环方式≥100样本。

★5、检测速度：≤50秒/样本

6、检测范围：HbA1c：3～20%。

7、层析柱：内置过滤器，预过滤器和层析柱一体化。

8、数据存储：主机内存储存≥1000 个检测结果

- 全自动化学发光分析仪

1、分析原理：纳米磁微粒化学发光，支持酶促化学发光法检测体系。

2、检测速度：单台设备一步法测速≥350测试/小时，支持多台设备并联机，检测速度进行拓展。

3、试剂系统：≥24个试剂位，可在线更换、添加，一次性可上机（24-n）*3个过敏原试剂位。试剂可在机24小时冷藏，可在线自动扫码、批号管理。待机磁珠自混匀功能。试剂有防蒸发胶盖，避免试剂挥发、冷凝水干扰。

4、样本系统：≥96个样本位，可随时更换、添加。

5、反应杯：一次性可添加≥1000个反应杯，随时散装添加，可自动排杯。

6、孵育系统：≥180个孵育位，条栅式孵育结构，控温精度37℃±0.5℃。

7、加注精度：10-150ul，加注精度≤2%；试剂针≥3根。

8、洗涤模式：≥12个洗涤针，杯条对吸式双洗涤系统。

9、智能系统：样本、试剂条码智能识别，液面智能监测，堵针、空吸报警，试剂余量自动监测、报警，清洗液智能监测、补充、报警，废液智能监测、排放、报警，废弃物过载监测、报警，试剂针、洗涤站单一故障，可屏蔽故障单元继续实验，一键自动保养，可在机稀释样本，具有恒温孵育、磁分离及洗涤方式，具有振摇混匀功能，具有多样化检测模式。

10、检测项目：自身抗体试剂≥40项，过敏原≥30项，食物特异性IgG抗体检测≥15项。

- 酶标仪

1、检测通道： ≥8通道

2、检测光源：双LED冷光源

3、检测方法：终点法、动力学法、凝集扫描

4、分辨率：0.001 OD

5、重复性：<±0.15%。

- 洗板机

1、注液准确度：＜3%（在注液量300μl/孔时）

2、注液均匀度： ≤1.5%

3、内置工作泵：泵置放于洗板机内部，设备整体性好。

4、洗板机可实行 8 孔或 12 孔的方式清洗，并可洗 96 孔或 48 孔微孔板。

- 全自动血液培养分析系统

1.适用范围：血液或其他无菌体液中的微生物培养。

2.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。

3.仪器功能：

3.1运算方式：采用≥10种数学运算模式，提升阳性检出率，加快阳性结果检出时间。

3.2具有装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶。

3.3培养方式：采用模组独立加热技术，避免开关门引起温度变化影响细菌生长。

3.4 仪器温度波动≤±0.5℃。

★3.5单个培养箱可独立分成≥3个加热模组。

3.6仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描。

3.7采用连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，每10分钟检测一次，提高检测速度与准确率，并建立生长曲线和加速度曲线。

3.8自动检测功能：仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供报警，自动存储信息。

3.9自定义功能：支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置培养温度，满足多种培养需求；支持数据导出功能，方便用户统计分析。

3.10物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管。

4.检测时间：最快检测阳性时间：≤4小时，支持48小时延迟上机。

5.仪器容量：≥120个瓶位，可通过增加培养模块实现瓶位扩增至240个瓶位。

6：整机设计：

6.1产品结构：培养箱开门式设计，仓门可显示每个孔位培养状态，方便用户获知培养结果。

6.2 配备触摸屏，屏幕可多方位旋转，满足操作人员不同情况下的使用需求。

7.血培养瓶：

7.1血培养瓶种类包括含树脂需氧瓶、含树脂厌氧瓶、含树脂儿童瓶。

7.2特殊营养物质：血培养瓶添加促生长因子和专用特殊气体，提高苛养菌检出率。

7.3树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。

- 全自动细菌鉴定及药敏分析系统

1.适用范围：用于纯化培养后具有临床意义的革兰阳性细菌、革兰阴性细菌的体外药物敏感度MIC测试。

2.检测原理：采用比浊、荧光、氧化还原显色三种方法对药物进行MIC和敏感度分析，提升检测效率及准确性。

3.药敏结果：报告药物S,I,R结果，通过实测MIC及推测扩大MIC测试结果，得到各药物更宽的MIC范围及更精准的MIC值。

★4.检测时间：一般细菌为≤8小时出结果。

5.仪器容量：仪器容量≥60个卡位

6.系统自动化：

6.1自动识别板卡信息、自动温育、动态监测、绘制生长曲线并自动报告结果。

6.2仪器≤15分钟进行一次测试。

6.3温控系统：温度准确度偏差应≤±1.5℃。

6.4仪器可通过多彩光色自动提示测试卡检测情况。

6.5仪器可自动出具质控报告。

7.高级专家系统：

7.1系统可报告≥20种耐药表型。

7.2标明抗菌药物与其它药物的共同活性与交叉耐药性，有利于医生进一步选用药物。

7.3抗生素优化组合：根据CLSI、 EUCAST将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告。

8.药敏统计：

8.1统计模块应包括基础统计、耐药率统计、多重耐药率统计。

8.2统计结果可以自定义选择多种图形类型。

9.信息系统：

9.1支持院内LIS/HIS系统联网。

9.2 药敏仪可与本次招标所投的质谱仪物联，质谱鉴定结果直接传输到药敏仪上，无需手工录入。

★9.3实验室信息系统:提供同品牌药敏监测数据分析中间件软件，可连接LIS系统，自动审核并导出符合CARSS数据标准的文件。

10.药敏板卡：

10.1板卡类别：配套革兰阳性细菌≥150孔药敏卡、革兰阴性细菌≥150孔药敏卡。

10.2配套药敏卡可在常温储存。

- 飞行质谱仪

1.适用范围：用于对样本分离出的细菌、真菌鉴定。

2.仪器性能：

2.1分辨率：ACTH(1-17)（m/z 2093.09）≥4500 FWHM 。

2.2灵敏度：100 fmolBSA，激光轰击200次，信噪比≥100:1。

2.3质量准确度：内部校正误差≤60ppm；外部校正误差≤100ppm。

2.4质量检测范围：1-500,000 m/z（Da）。

2.5真空飞行管长度≤0.8m。

2.6本地临床数据库，包含微生物质谱指纹图谱、培养菌落形态和显微镜下染色形态，其中指纹图谱库≥2700种，形态图片可编辑，备注，多维度报告检测结果。

3.硬件：

3.1配备固体激光器，频率在1-200Hz可调，激光波长355nm，激光发射次数≥2×1011。

3.2采用独立电机顶靶装置，最大程度解决平台丝杆磨损，进靶时间≤24s。

3.3采用模块化电路控制系统、全数字化高压电源、高精度低抖动延时控制电路。

3.4采用智能控制的低噪声双级联前级真空泵和高抽速的涡轮分子泵，真空恢复时间≤30s。

4.智能软件系统：

★4.1采谱和分析鉴定软件一体化，96个样本采集鉴定时间≤5min。

4.2软件系统具有聚类分析、同源性分析、主成分分析等用于菌株溯源分析等临床研究工作。

4.3软件提供小分子检测模块，可对0-1000Da的小分子进行检测，可实现菌株耐药性分析。如产酶耐药表型：β内酰胺酶等。

4.4具有混合菌分析模块，对于难分离的菌落样本可支持≥3种菌的种类鉴定及混合菌含量测定。

5.仪器配置：

5.1配备同品牌菌落形态拍摄仪，可将平板菌落图上传到软件与数据库菌体形态图进行比对与修改、编辑，具备学习功能；可扫描靶板条形码，关联记录靶板标本信息。

5.2数据处理系统：正版Windows10操作系统和Office办公软件，台式一体机，CPU处理器性能≥3.5 GHz ，SSD≥256G，内存≥16GB，硬盘≥1TB，液晶显示屏≥21英寸。

6.配套耗材：

6.1配备可重复使用的不锈钢靶板，不低于96个样本靶位，分区域质控。

6.2可提供三种样本处理试剂盒，分别用于细菌、酵母样真菌、丝状真菌和分枝菌等处理。

- 全自动染色仪

1.工作原理：采用定量滴染技术和微量浸泡技术对标本进行染色。

2.染色速度：可同时染≥8片，≤10分钟完成12片染色。

3.仪器功能：仪器染液内置，可兼容不同品牌染色液，仪器能自动识别涂片数量，自动染色，染色机带有自动清洗功能，无需人工清洗。

- B族链球菌检测系统

1.检测原理：系统利用B群链球菌液体厌氧培养过程中发生特异显色变化，光学传感器连续监测培养基颜色的变化，系统从而判定培养的阴阳性结果。

2.标本容量：瓶位≥50个，用户可根据需要自由配置容量。

3.仪器自动化：采用连续摆动振荡的恒温培养方式，每个瓶位设置独立检测器，可实时查询任一培养瓶的生长曲线，对阳性及阴性结果提供报警，并自动存储信息。

4.配套试剂：选配B群链球菌转运拭子，液体增菌培养。

- 全自动化学发光分析仪

1.测量方式：化学发光法实现全自动对G实验、GM实验、LPS实验等定量检测，包括前处理、孵育、清洗、读数及结果判断。

2.支持独立单人份试剂条检测。

3.集成前处理：可以根据实验类型，选择前处理功能，能够将样本的高温、煮沸、离心等流程省去。

- 全自动化学发光分析仪

1、检测原理：化学发光法，全自动化检测。

2、检测项目最少包含：TB-IGRAs

- 扩增仪

1、样本最大升温速度：≥4.5℃/S；

2、具有96孔半导体控温PCR仪；

3、采用卤钨灯激发照射，光源使用时间可监测。

- 智能采血系统

一、基本需求：

1、实现≥4个窗口排队取号、智能呼叫、自动贴标（含多功能采血台）、样本通过轨道自动传输至气动传输系统、并传输至检验中心分拣系统的全流程服务。

2、实现医院急救中心血液标本通过气动传输至检验中心。

二、智能排队系统

1、自助取号机≥2台，多功能样本管自助备管机≥1台。

2、可通过身份证、社保卡、就诊卡（非接触式 IC 卡）、二维码、条形码在自助取号机自助取号。

3、具备过号呼叫管理功能，具备急诊优先、老人优先等功能，可根据需要设置优先级及优先规则。

4、具备多种提示患者操作功能，支持语音提示，界面引导提示（文字、图片、视频）等形式均可，可按需定制。

5、备管机能自动从LIS系统提取信息，打印粘贴条码后自动输出样本管，支持扫条码、刷卡、刷身份证等多种模式。

三、采血系统（自动贴标机）

1、一拖二落地式贴标系统≥2套：左右两边拥有独立出管口，双侧具有内置式独立回执单打印功能，回执单内容可定制。

2、单台仪器内置两套机械手取管装置和试管贴标装置，支持左右两侧分别独立运行模式、支持左右两侧同时为一侧备管模式、支持其中一套系统故障时，另一套系统正常运行为两侧继续工作不停机，实现高效、标准化自动备管。

3、取管方式：通过机械手自动抓取采血管方式取管。

★4、采血管仓≥6个，可以装载采血管种类≥6 种， 总容量≥1200管，无序倾倒式装管，支持不停机装载试管，具有采血管仓缺管报警功能；

四、多功能采血台

1、采血台各个功能模块布局合理，作为整体设计需充分利用桌面立体收纳空间，提供相应的悬挂式试管架及耗材仓等区域，便于医护人员拿取和使用。

2、采血台各个功能模块为一体化设计具备:自动采血枕、自动吐带机、采血混匀仪、血管显影仪、紫外线消毒灯、双色温无影灯等。

五、传输系统：

1、实现采血窗口、医院急救中心采集完毕后的血液样本与实验室分拣系统的连接。

2、轨道传输系统：采用透明视窗，可随时观察轨道运行状态。封闭设计，防止非预期物体遗落传输轨道。试管传输轨道封盖可直接拆卸处理，便于操作、维护。

3、气动传输系统：

3.1、实现血样标本在密闭管道中传输；可将血样标本7*24h全天候、实时、高速、安全地传输至实验室，全流程样本节点记录，单支样本具有发送时间节点和到达节点记录。

★3.2、单台发送端具备一备一用管路，切换管路时无需人为介入，系统自动判定切换至另一管路。

3.3、具有优先传送功能，对于加急的采血管可通过独立入口优先传送。

3.4、接收端具有稳定降速功能，确保标本到达时缓速下降，同时具有到达语音播报提醒功能，内容可定制；自动启停功能，没有标本时自动启停。

3.5、特殊仓：能自动识别并输入无法识别标本及未指定仓位标本。

六、自动分拣系统

1、分拣模式：采用推板式结构实现高效排序，通过高精度扫描模块识别条码，可设置多种分拣规则，分拣同时实现样本试管核收。

★2、加管方式：支持气动传输系统、轨道传输系统自动输入和标本试管集中人工倒入待检仓。

3、分拣实测速度≥2600支/小时。待检仓容量≥800支；拣出仓容量≥200支。满仓预警：具有满仓预警功能。分拣仓数量：拣出仓数量≥16个，充分满足医院精细化标本分拣。

4、具有自动回流模块，未识别成功的采血管可自动回到待检仓进行分拣。

5、支持应急接收功能：当遇到特殊情况时，可通过分拣设备内置扫描设备实现人工扫描核收及分类，随时可切换至手工分拣。

6、分拣过程中，超时样本等数据异常情况，具有弹窗及声光报警提示功能，易于被发现并及时处置。

7、设备内部具有标本回单打印模块，完善科室之间样本交接手续，回单方式可按需选择打印汇总单、明细单、电子报表方式。

★8、分拣后标本通过管道直连流水线。

- 全自动血液分析仪

★1、仪器描述：供临床检验中作血液细胞计数、白细胞分类、血红蛋白浓度测量、c-反应蛋白及血清淀粉样蛋 A测量，仪器为血常规、CRP、SAA 检测一体机。

2、检测方法及原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理。

3、单机检测速度： CBC+DIFF≥80个样本／小时

★4、末梢血进样方式：末梢血可实现自动批量进样或手动进样。

5、标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能

6、仪器具备网织红细胞检测功能。

7、.具有全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液和浆膜液等体液）细胞计数和对体液中的白细胞进行分类的功能。

8、具有低值白细胞和低值血小板检测功能。

9、血液分析线性范围（静脉血）：白细胞：(0-500)x109/L，红细胞：(0-8.6)x1012/L,血小板：(0-5000)x109/L，血红蛋白：(0-260) g/L ，CRP：0.2mg/ L ～320mg/L ，SAA ：5mg/ L ～300mg/L。

10、仪器带有血沉检测功能并满足血常规、CRP、SAA 的检测需求。

- 尿液分析流水线

一、干化学分析仪

★1、检测原理：尿试纸条：多波长反射光电比色法，比重：折射计法，浊度：散射法，颜色：RGB三原色法。

2、检测速度：≥480条/h

3、进样模块：进样模块一次最大可进样≥100个样本。

4、混匀功能：分析仪具有混匀功能，可对样本进行混匀操作。

5、样本量检测功能：采用液面感应技术，当样本量不足以检测时，分析仪有报警提示。

6、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤1%

7、ACR 功能：具有微量白蛋白/肌酐比检测功能。

二、尿液有形成分分析仪

★1、工作原理：尿有形成分：采用数字成像自动识别、平面流式细胞及深度学习人工智能技术。电导率和渗透压：阻抗法

2、测定项目：能自动识别项目包含：红细胞、白细胞、白细胞团、鳞状上皮细胞、非鳞状上皮细胞 、透明管型 、其他管型 、细菌 、结晶、酵母菌、粘液、精子等；能对结晶、红细胞、管型、上皮细胞进行手工分类。

3、红细胞形态学检测功能：仪器可检测并显示红细胞平均直径、红细胞直径分布宽度、异常红细胞比值及红细胞直径分布直方图

4、最快检测速度：120个/小时。

5、检测样本类型：尿液、脑脊液、胸腹水、妇科分泌物。

6、检测结果智能审核：分析仪能对检测结果智能审核，自动提示阳性样本

7、识别率：红细胞≥97%、白细胞≥90%、管型≥87%。

三、整机系统：

★1、系统组成：中央控制器1套、前处理系统1套、干化学分析模块1台、尿有形分析模块1台、后处理系统1套、地柜系统1套。

- 阴道分泌物分析仪

★1、全自动检测设备，要求形态学检测、干化学检测和全自动前处理设备为一体机，通过搭配的自动染色系统，结合形态学检测和干化学八联检，综合地对阴道微生态进行全面评价，并自动给出LBG分级、Nugent评分、AV评分等。

2、整机测试速度≥90T/H。进样区一次性放置≥70个待测样本，且可自动读取条码无需人工录入。

3、形态学检测项目：上皮细胞、线索细胞、小圆上皮细胞、白细胞、红细胞、霉菌、滴虫、杆菌、球菌等，自动出具清洁度报告，结合可选染色功能可出具阴道微生态报告。干化学项目：脯氨酸氨基肽酶(PIP)、唾液酸苷酶(SNA)、白细胞酯酶(LE)、β-N-乙酰氨基葡萄糖苷酶(NAG)、β-葡萄糖醛酸酶(GUS)、凝固酶(COA)、过氧化氢(HzOz）浓度、酸碱度（pH)。

4、样本管：专用样本管，试管配备专用的试管帽。

5、具备多层动态扫描功能，高倍视野下支持拍摄≥3层，支持高倍镜（X40）下拍摄≥5s的视频，并能够对滴虫等动态细胞进行识别。

6、自动分析样本浊度情况，高浓度样本可由设备自动完成稀释。

- 尿液分析仪（分院用）

1、产品要求：一次采样，即可完成尿液样本的常规分析以及有形成分的定量、定性分析。

2、检测速度：干化学测试模式≥280个/每小时；有形成分测试模式≥120个/每小时；联合测试模式≥120个/每小时。

3、ACR 功能：具有微量白蛋白/肌酐比检测功能。

4、样本放置位≥60个样本。

5、样本量检测：采用液面感应技术，当测试样本量不足时有报警提示。

6、识别率：有形成分识别率红细胞≥92%、白细胞≥88%、管型≥85%。

7、假阴性率：有形成分检测结果≤3%。

- 生物安全柜

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 双目显微镜

1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离45mm。

2、调焦：载物台垂直运动方式距离≥25mm，带聚焦粗调上限停止位置，最小微调刻度单位≤1微米。

3、观察镜筒：宽视野镜筒，倾角为30°。

4、照明装置：内置透射光照明器，高色彩还原LED光源。

5、物镜：平场消色差物镜（可选）

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 1.25，W.D. 0.15 spring, oil）

6、载物台：低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

7、目镜：10X宽视野目镜，视野数为22；

8、物镜转换器：五孔物镜转盘。

9、聚光镜：阿贝聚光镜，N.A.≥1.1。

- 暗视野显微镜

1、光学系统：无限远色差校正光学系统。

2、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。显微镜目镜放大率准确度≤±0.5%。

3、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，眼点高度调节范围375-428mm。

4、物镜转换器：内倾式5孔物镜，转换器稳定性≤0.003mm。

5、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条垂直升降，带可变孔径光栏，带暗场插板。

6、物镜： 无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X/NA≥0.65/WD ≥0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。物镜清晰圆直径：4X物镜≥18.6mm、10X物镜≥18.5mm、20X物镜≥18.6mm、40X物镜≥18.9mm、100X物镜≥18.9mm物镜放大率准确度误差范围≤±0.8%。

7、机身带搬运手柄；机身带收纳仓，便于收纳电源线和充电装置。

- 冷链管理系统

1、采集范围广，温度范围：-40～100℃ , 可选配-200～150℃及0～300℃等多种传感器；

2、监测精度：温度 ±0.5℃；

3、主机自带后备电池，当发生断电事故时，系统能够仍正常运行≥8小时，并实现断电报警功能，确保系统稳定；

4、监测周期：1分～24小时（可调）；

5、主机自带本地存储功能。

- 医用冰箱（双开门，4℃）

- 试剂存储用，支持LED数显功能。

- 容积：≥300L。

- 医用冰箱（单开门，4℃-20℃）

- 试剂存储用，支持LED数显功能。

- 容积：≥300L。

- 离心机

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 通风柜

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 恒温箱

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 水浴箱

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 二氧化碳培养箱

1、有效容积：≥150升。

2、内胆：抗菌铜合金不锈钢，全圆角设计。

3、搁架数/尺寸：标准3块抗菌铜合金搁架

4、加热方式：直接加热气套式系统（DHA）；外门、底盘、主加热单元三个独立控制的加热单元。

5、温度控制： PID控制

6、温控范围：环境温度+5℃~+50℃（环境温度5℃~35℃) 。

7、温度波动幅度： ±0.1℃。

8、CO2控制：开关控制

9、CO2传感器：TC传感器（直接箱内检测）。

10、CO2浓度范围：0～20%

11、CO2浓度波动幅度：±0.15%。

12、内置紫外灯(UV)：无臭氧型。

13、报警系统：高低温、CO2浓度、门报警、独立过热保护、紫外灯故障等。

- 内循环式高压灭菌锅

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 集中供水系统

1、产水水质符合《分析实验室用水规格和试验方法》（GB/T6682-2008）中一级用水标准。

2、纯水产水量≥600L/H(水温25℃)。

3、设备工艺要求：主机采用预处理+单级反渗透+混床系统，水箱蓄水，微孔过滤器滤菌技术。

4、设备运行要求：365天×24小时无人值守全自动运行。

5、细菌去除率≥99%，溶解盐去除率≥99%。

6、实时显示产水电阻率值。

7、原水泵：数量1台，扬程、流量满足设备实际需要为基本要求、过流材质不低于SS304不锈钢。

8、机械过滤器：玻璃钢材质，规格10×54；过滤器内装填精制的、具有良好级配的石英砂，粗、中、细砂粒径0.6-4mm，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，去除水质中大颗粒物，出水水质SDI≤5。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。

9、炭过滤器：玻璃钢材质，规格10×54；过滤器内装填优质椰壳炭，碘值≥1000，目数约8-20，有足够机械强度，确保反冲过程中基本不破碎。在正常工作时，出水水质SDI≤5、余氯≤0.1PPM。配备自动控制器，实现自动运行、正冲、反冲等功能。

10、混床系统：玻璃钢材质，规格10×54；过滤器内装抛光混合树脂，产水电阻率≥10MΩ.cm

11、精密过滤器：20〞×1芯，过滤精度5µm，罐体材质为PP，滤芯采用优质PP材质滤芯。

12、高压泵、纯水泵：扬程、流量以满足反渗透制水的实际要求为基本要求，过流材质不低于SS304不锈钢。

- 集中供电系统

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求

- 冷藏库房

无参数，投标人根据所投设备情况自行响应，须满足医院检验中心正常运行要求